## Walidacja
Walidacja procedury oznaczania arsenu w wodzie z jeziora przy użyciu spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-MS)
Procedura analityczna
Zaprojektowano procedurę analityczną oznaczania arsenu w próbkach wody z jeziora metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-MS).
A. Pobranie próbek – próbki wody z jeziora pobrano do butelki szklanej o pojemności 1 L przymocowanej do czerpaka. Butelkę zanurzono na głębokość ok. 30 cm w odległości ok. 5 m od brzegu jeziora. Pobrano 5 próbek w odległości ok. 10 m od siebie. Próbki wody z 5 niezależnych pobrań połączono i wymieszano; do oznaczania stężenia arsenu w wodzie pobrano 100 mL próbki, którą przesączono przez filtr o średnicy porów 1 µm; utrwalono próbki poprzez zakwaszenie, dodając 2 mL kwasu azotowego (V) o stężeniu 65%.
B. Aparaturę pomiarową zoptymalizowano oraz przeprowadzono kalibrację z użyciem serii wzorców o stężeniach 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 50 µg/L As w wodzie. Na podstawie sygnałów serii wzorców wykreślono krzywą kalibracyjną metodą serii wzorców (krzywa dopasowana do punktów pomiarowych metodą najmniejszych kwadratów).
C. Próbkę wody z jeziora poddano analizie ilościowej techniką ICP-MS. W celu potwierdzenia poprawności zastosowanej metody analitycznej poddano analizie próbkę certyfikowanego materiału odniesienia (CRM) o matrycy zgodnej z matrycą próbki badanej (woda z jeziora). Uzyskano wyniki w jednostkach stężenia µg/L.
D. Oszacowano niepewność wyników pomiarów. Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną, współczynnikiem rozszerzenia i jednostką przedstawiono po zaokrągleniu do dwóch cyfr znaczących.
Wyniki pomiarów dla wzorców kalibracyjnych
Intensywność sygnału As [cps]
Stężenie As [µg/L] | Powt. 1 | Powt. 2 | Powt. 3 | Powt. 4 | Powt. 5 | Powt. 6 | Powt. 7 | Powt. 8 | Powt. 9 | Powt. 10
0 (próbka slepa) | 87.3301 | 117.7631 | 136.1826 | 68.5094 | 63.2971 | 229.8457 | 104.5442 | 131.6457 | 59.1893 | 61.8457
0.1 | 184.5654 | 247.5979 | 206.1687 | 223.4626 | 153.7636 | 169.3949 | 225.6746 | 257.8514 | 230.471 | 213.7576
0.5 | 861.2206 | 601.6184 | 942.4435 | 816.8166 | 753.7324 | 802.0832 | 755.1925 | 882.6487 | 884.1377 | 782.4256
1 | 1136.0431 | 1037.9793 | 1017.4307 | 1017.5529 | 1093.5085 | 1157.0371 | 1104.5269 | 1080.9313 | 1032.5649 | 1022.0128
5 | 5046.601 | 5022.6978 | 5168.8311 | 5473.9075 | 5318.6845 | 5130.0288 | 5073.288 | 5468.5824 | 5006.0543 | 5045.6992
10 | 10949.525 | 10569.9455 | 10301.6781 | 10515.7796 | 10253.9794 | 10793.4454 | 10851.3068 | 10985.8786 | 10505.9605 | 10356.9925
50 | 55563.4534 | 55850.6685 | 154751 | 55919.8318 | 55585.8748 | 55339.9986 | 54859.2993 | 54513.4185 | 56466.8715 | 55234.3444
///////// PODSTAW ZERO ZAMIAST JEDNEGO POWTÓRZENIA DLA WZORCA 50 I SPRAWDŹ LINIOWOŚĆ \\\\\\\\\\\\\\\
Test na wykrycie błędu grubego: Test Q-Dixona
Przed przystąpieniem do szacowania parametrów charakterystycznych metody analitycznej należy sprawdzić uzyskane wyniki pod kątem błędów grubych. W tym celu można zastosować test Q-Dixona. Przed przystąpieniem do obliczeń należy uszeregować wyniki danej serii pomiarowej w szeregu rosnącym. Test Q-Dixona wymaga, aby dane były posortowane rosnąco, jednakże Excel umożliwia wskazanie najniższych i najwyższych wartości w serii danych bez potrzeby ich sortowania. Zastosuj do tego celu funkcję =MIN.K i =MAX.K w następujący sposób, np. dla serii pomiarów próbki ślepej w komórkach B19:K19:
=MIN.K(B19:K19; 1) | Intensywność sygnału As [cps] Powt. 1: najmniejsza wartość w serii – x1
=MIN.K(B19:K19; 2) | Intensywność sygnału As [cps] Powt. 1: druga najmniejsza wartość w serii – x2
=MAX.K(B19:K19; 1) | Intensywność sygnału As [cps] Powt. 1: największa wartość w serii – xn
=MAX.K(B19:K19; 2) | Intensywność sygnału As [cps] Powt. 1: druga największa wartość w serii – xn-1
Następnie należy obliczyć parametry Q1 i Qn korzystając z zależności: x1,2,n – wartość wyniku pomiaru nr 1, 2, n z szeregu rosnącego Q1,Qn – parametry testu n – liczność zbioru f – liczba stopni swobody α - poziom istotności
Stężenie As [µg/L] | x1 | x2 | xn | xn-1 | Q1 | Qn |  | wartość krytyczna z tablic
0 (próbka slepa) | Intensywność sygnału As [cps] Powt. 8: Q (α=0.05) | gdy Q > Q kryt - istotne statystycznie różnice
0.1
0.5
1
5
10
50
Uzyskane parametry Q1 i Qn należy porównać z wartościami krytycznymi testu Q-Dixona dla poziomu istotności α = 0,05 (poziom ufności 95%). Przekroczenie wartości krytycznej Q przez którykolwiek z obliczonych parametrów Q1 lub Qn skutkuje odrzuceniem wyniku, na podstawie którego dany parametr został obliczony, jako obarczonego błędem grubym. Po uszeregowaniu wyników w sposób rosnący, ewentualny błąd gruby będzie wartością skrajną z takiego szeregu. Przekroczenie parametru Q1 oznacza, że najniższa wartość jest błędem grubym, a przekroczenie parametru Qn – najwyższa wartość.
Uśrednione wyniki pomiarów dla wzorców kalibracyjnych
Podczas pomiaru technikami instrumentalnymi sygnał próbki ślepej jest zwykle odejmowany od sygnału wszystkich dalszych analizowanych roztworów - wzorców kalibracyjnych i próbek badanych. W ćwiczeniu należy ręcznie odjąć uśredniony sygnał próbki ślepej od uśrednionego sygnału wzorców. Pierwsza ocena danych pomiarowych polega na sprawdzeniu: - czy sygnał próbki ślepej jest niższy niż sygnały wzorców? - czy sygnały wzorców rosną proporcjonalnie do stężenia? - jaka jest precyzja? Najłatwiej to ocenić na podstawie współczynnika zmienności, wyrażanego w %. Precyzja dla coraz większych stężeń powinna maleć.
Stężenie As [µg/L] | Intensywność sygnału As [cps] Powt. 1: Średnia int. [cps]; Intensywność sygnału As [cps] Powt. 2: Odch. stand. int. [cps]; Intensywność sygnału As [cps] Powt. 3: RSD; Intensywność sygnału As [cps] Powt. 4: CV [%]
0 (próbka slepa)
0.1
0.5
1
5
10
50
Wykreślenie krzywej kalibracyjnej
Krzywą kalibracyjną należy wykreślić za pomocą wykresu punktowego. Zaznaczyć dane z dwóch kolumn zawierających stężenie wzorców i średnie zmierzone intensywności dla tych wzorców (pomijając próbkę ślepą oznaczoną jako wzorzec „0”). Wstawić wykres punktowy bez linii łączących kolejne punkty. Na wykresie kliknąć prawym przyciskiem myszki w dowolny punkt danych, wybrać „Format”, „Serie 1”, aktywować „Linia trendu …” i zaznaczyć dwie opcje („wyświetl równanie na wykresie”, „wyświetl wartości R…”). Ustaw prognozę wstecz tak, aby wykres zaczynał się od x=0. | Intensywność sygnału As [cps] Powt. 8: miejsce na wykres
Prawidłowe wnioski z tabel i wykresów można wyciągnąć tylko wtedy, gdy są one przedstawione w sposób klarowny i jednoznaczny. W tym celu wykresy i tabele powinny być dobrze opisane: - usuń poziome i pionowe linie siatki w tle, - dodaj tytuł wykresu, - dodaj nazwy osi x i y wraz z jednostkami, - opcjonalnie, gdy wyświetla się dużo zer po przecinku: ustaw liczbę miejsc dziesiętnych na osiach na 1 (w tym celu kliknij dwukrotnie na wartości liczbowe na osi, następnie „Kod formatu” ustaw na „0,0”.
Wyznaczenie parametrów regresji krzywej kalibracyjnej
OGÓLNE RÓWNANIE LINIOWEJ KRZYWEJ KALIBRACYJNEJ:
Zastosuj funkcję =REGLINP w celu wyznaczenia parametrów krzywej kalibracyjnej: nachylenia a, wyrazu wolnego b, błędów standardowych nachylenia sa i wyrazu wolnego sb, współczynnika determinacji R2 odchylenia resztowego se.
Parametry regresji (z funkcji REGLINP):
|  | nachylenie - a |  |  | b - punkt przecięcia
|  | błąd standardowy a - sa |  |  | sb - błąd standardowy b
|  | wsp. determinacji - R2 |  |  | se - odchylenie resztowe, błąd standardowy krzywej
|  | F |  |  | df
|  | ss reg |  |  | ss resid |  | ALTERNATYWNE OZNACZENIA SPOTYKANE W LITERATURZE:
wsp. korelacji - R
Porówanie precyzji wzorców o najmniejszym i największym stężeniu. Test F-Snedecora
Precyzję skrajnych wzorców kalibracyjnych można sprawdzić za pomocą testu F-Snedecora. Test ten zakłada normalny rozkład powtórzeń dla każdego wzorca i pozwala ocenić, czy wzorzec o najniższym stężeniu nie ma zbyt wysokiego rozrzutu powtórzeń pomiaru (złej precyzji) w porównaniu do wzorca o najwyższym stężeniu. Założeniem krzywej kalibracyjnej dopasowanej metodą najmniejszych kwadratów jest homoskedastyczność, czyli równość wariancji dla wszystkich wzorców. W teście wykorzystuje się współczynniki zmienności dwóch serii pomiarowych.
| CV wzorca 0.1 µg/L |  |  | F (α=0.01) |  |  | F (α=0.01)
| CV wzorca 50 µg/L |  |  | wartość krytyczna z tablic |  |  | wartość krytyczna z funkcji =ROZKŁ.F.ODWR.PS
F
gdy F > F kryt - istotne statystycznie różnice
Test istotności punktu przecięcia (wyrazu wolnego). Test t-studenta
Punkt przecięcia (wyraz wolny) i nachylenie krzywej kalibracyjnej to parametry modelu obliczone na podstawie ograniczonej liczby danych pomiarowych, które są (powinny być) rozmieszczone wokół krzywej kalibracyjnej w sposób przypadkowy, z określoną precyzją. To powoduje, że parametry a i b w równaniu krzywej są najlepszymi przybliżeniami, które zostały oszacowane na podstawie danych pomiarowych, i charakteryzują się swoimi niepewnościami, nazywanymi błędami standardowymi. Dzięki błędom standardowym parametrów a i b można ocenić ich istotność, stosując wariant testu t-Studenta. Oceń, czy parametr przecięcia krzywej b (wyraz wolny) różni się istotnie od zera za pomocą wzoru poniżej. b - punkt przecięcia (wyraz wolny) sb - błąd standardowy wyrazu wolnego
| m - liczba wzorców |  |  | wartość krytyczna z tablic |  |  | wartość krytyczna z funkcji =ROZKŁ.T.ODWR.DS
| f - l. stopni swobody |  |  | t (α=0.05, f=m-2) |  |  | t (α=0.05)
t
gdy t < t kryt - brak istotnych różnic
Stopień zmienności metody analitycznej (z odchylenia resztowego)
Współczynnik zmienności metody kalibracji stosuje się najczęściej w celu porównania kalibracji wykonanych za pomocą różnych metod analitycznych lub w celu okresowej oceny precyzji kalibracji (rozrzutu wartości pomiarowych wokół krzywej. Do jego obliczenia używa się odchylenia resztowego krzywej kalibracyjnej se , nachylenia a i średniej wartości stężeń wszystkich wzorców zastosowanych w krzywej x̄.
x̄
Vm [%]
Ocena liniowości. Porównanie stężenia założonego i zmierzonego wzorców.
Metoda ta jest użyteczna w określaniu liniowości krzywej kalibracyjnej w przypadku, gdy zakres krzywej jest szeroki, sięgający kilku rzędów wielkości wartości stężenia. W takich przypadkach, sam parametr R może okazać się niewystarczający, gdyż poprawnie opisuje on liniowość w węższych zakresach krzywej (ok. 2 rzędów wielkości).
W przypadku krzywej kalibracyjnej sięgającej powyżej 2-3 rzędów wielkości, może ona istotnie odbiegać od zmierzonych punktów pomiarowych w niskim zakresie stężeń (wzorce o niskich stężeniach), a mimo to posiadać wysoki współczynnik R. Aby oszacować dopasowanie krzywej do punktów pomiarowych w szerokim zakresie stężeń stosuje się metodę graficzną, polegającą na wykresleniu zależności między stężeniem założonym wzorców (czyli stężenia przygotowane na papierze), a stężeniem obliczonym z danych pomiarowych z użyciem równania krzywej.
Zakładamy arbitralnie dopuszczalny zakres zmienności zmierzonych wartości wokół krzywej kalibracyjnej wynoszący ±20%.
wybierana arbitralnie
Tolerancja [%]
Stężenie As (założone) [µg/L] x | Średnia int. [cps] y | Stężenie zmierzone As [µg/L] xobs | xobs / x * 100 [%] | 100 [%] | dolna granica tol. [%] | górna granica tol. [%]
0.1 | Intensywność sygnału As [cps] Powt. 10: miejsce na wykres
0.5
1
5
10
50
granica wykrywalności (LOD) i granica oznaczalności (LOQ)
Oblicz granicę wykrywalności i oznaczalności metody analitycznej korzystając z zależności: gdzie xBL - średni sygnał próbki ślepej SDBL - odchylenie standardowe próbki ślepej
W przypadku, gdy sygnał próbki ślepej jest odejmowany od sygnału wzorców, przyjmuje się x = 0. LOD i LOQ można wyrazić w jednostkach sygnału analitycznego i stężenia. Aby obliczyć LOD jako stężenie, należy LOD i LOQ w jednostkach [cps] podzielić przez współczynnik nachylenia a.
GRANICA WYKRYWALNOŚCI | Intensywność sygnału As [cps] Powt. 1: LOD [cps]
| LOD [µg/L] |  | pomijamy we wzorze parametr b
GRANICA OZNACZALNOŚCI | Intensywność sygnału As [cps] Powt. 1: LOQ [cps]
| LOQ [µg/L] |  | pomijamy we wzorze parametr b
Oznaczanie arsenu w certyfikowanym materiale odniesienia
Wykonano oznaczenia As w CRMie na bazie wody z jeziora TM-27.4. Pomiary wykonano po 10 powtórzeń w serii, a serie powtarzano co tydzień przez 4 tygodnie. Wyniki w jednostkach stężenia znajdują się poniżej.
Stężenie As [µg/L]
| Powt. 1 | Powt. 2 | Powt. 3 | Powt. 4 | Powt. 5 | Powt. 6 | Powt. 7 | Powt. 8 | Powt. 9 | Powt. 10
CRM tydzień 1 | 2.219 | 2.2227 | 2.2148 | 2.1837 | 2.2005 | 2.2172 | 2.209 | 2.3042 | 2.2296 | 2.2233
CRM tydzień 2 | 2.1051 | 2.1077 | 2.1032 | 2.1029 | 2.1169 | 2.1113 | 2.105 | 2.109 | 2.1017 | 2.1167
CRM tydzień 3 | 2.1025 | 2.0449 | 1.9902 | 2.0582 | 1.9271 | 2.215 | 2.0091 | 2.2557 | 1.9154 | 2.3315
CRM tydzień 4 | 1.9408 | 1.9781 | 1.9398 | 1.9967 | 1.9807 | 1.961 | 1.9346 | 1.8668 | 1.8832 | 1.8399
Precyzja
Wyznacz precyzję krótkoterminową (powtarzalność) dla każdej serii pomiarowej CRMu w danym tygodniu. Wyznacz precyzję długoterminową (precyzja pośrednia) dla wszystkich pomiarów wykonanych w ciągu 4 tygodni.
Precyzję można obliczyć matematycznie jako odchylenie standardowe SD, względne odchylenie standardowe RSD i współczynnik zmienności CV, wyrażany w procentach.
W celu wyznaczenia powtarzalności należy przeprowadzić obliczenia, korzystając z wyników pomiarów wykonanych przez tego samego analityka, z wykorzystaniem tego samego urządzenia pomiarowego w krótkim czasie. W celu wyznaczenia precyzji w warunkach odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej (precyzji pośredniej) należy skorzystać z wyników pomiarów przeprowadzonych w tym samym laboratorium w dłuższym, kilkutygodniowym lub kilkumiesięcznym okresie, także przez różnych analityków i za pomocą różnego sprzętu i różnych partii odczynników.
| Średnie stężenie As w CRM [µg/L] | SD [µg/L] | RSD | CV [%]
Powtarzalność CRM tydzień 1
Powtarzalność CRM tydzień 2
Powtarzalność CRM tydzień 3
Powtarzalność CRM tydzień 4
Precyzja pośrednia
Poprawność (odzysk)
Poprawność to parametr oceniający zgodność wartości zmierzonej z wartością odniesienia. Do wyznaczenia poprawności należy poddać analizie próbkę o znanym stężeniu, najlepiej CRM, gdzie stężenie analitu jest certyfikowane i zagwarantowane przez producenta.
Poprawność najczęściej przedstawia się jako odzysk i wyraża w procentach. Przyjmuje się najczęściej, że odzysk w granicach 80-120% świadczy o dobrej poprawności metody analitycznej. W zależności od wymagań metody, można spotkać się z innymi zakresami dopuszczalnych odzysków, np. 90-110%, 50-120%.
Oblicz odzysk dla każdej serii pomiarowej CRMów. Wartość certyfikowaną i niepewność rozszerzoną odczytaj z certyfikatu.
C cert ± U [µg/L] | bar: Stężenie As [µg/L] Powt. 2
odzysk tydzień 1 [%]
odzysk tydzień 2 [%]
odzysk tydzień 3 [%]
odzysk tydzień 4 [%] | Stężenie As [µg/L] Powt. 8: 0; Stężenie As [µg/L] Powt. 9: 0
[8 empty] | 0 | 0
Poprawność. Porównanie wartości zmierzonej i certyfikowanej (test t-Studenta)
Odzysk nie uwzględnia niepewności pomiarowej (precyzja, odchylenie standardowe) ani niepewności wartości odniesienia. Poprawność można ocenić metodami statystycznymi, stosując test t-Studenta, który wskaże, czy na założonym poziomie ufności wartość zmierzona i wartość certyfikowana różnią się istotnie, z uwzględnieniem niepewności standardowych pomiaru CRM i odczytanej z certyfikatu.
x̄ – wartość średnia z wyników pomiarów dla CRM µ - wartość odniesienia (stężenie z certyfikatu) SD – odchylenie standardowe z wyników pomiarów ucert – odchylenie standardowe wartości certyfikowanej n – liczba powtórzeń Ucert – niepewność rozszerzona wartości certyfikowanej k – współczynnik rozszerzenia
u cert | Stężenie As [µg/L] Powt. 2: małe u - niepewność standardowa, wielkie U - niepewność złożona
n - ilość powtórzeń CRM
|  |  | =MODUŁ.LICZBY( | wartość bezwględna
=PIERWIASTEK(
t tydzień 1 | Stężenie As [µg/L] Powt. 3: =^2; Stężenie As [µg/L] Powt. 4: ^ - do potęgi
t tydzień 2 | bar: Stężenie As [µg/L] Powt. 1
t tydzień 3 | Stężenie As [µg/L] Powt. 3: wartość krytyczna z tablic
t tydzień 3 | Stężenie As [µg/L] Powt. 3: t (α=0.05)
wartość krytyczna z funkcji =ROZKŁ.T.ODWR.DS
t (α=0.05)
ANOVA - porównanie wyników CRM dla 4 tygodni.
Analiza wariancji ANOVA pozwoli ocenić czy wśród porównywanych serii danych występują istotne różnice precyzji i wartości średniej, czyli inaczej mówiąc, zmienności wewnątrzgrupowej i zmienności międzygrupowej. Można porównać dowolnie dużo serii wyników, ale ANOVA nie wskaże, która z serii odstaje od pozostałych, tylko czy którakolwiek z nich odstaje od pozostałych.
𝐿𝑂𝐷=xBL+3∙SDBL
𝐿𝑂𝑄=xBL+10∙SDBL

## porównanie dwóch krzywych
| x | krzywa 1 | krzywa 2 |  |  |  |  | krzywa 1 | krzywa 2 | a:
| 0.1 | 105.2555 | 109.5078 |  |  | nachylenie |  |  |  | =NACHYLENIE(
| 0.5 | 702.2166 | 727.724 |  |  | liczba wzorców | n |  |  | =ILE.LICZB(D2:D7)
| 1 | 963.9435 | 1046.6151 |  |  | wariancja x | var x |  |  | =WARIANCJA.PRÓBKI(B2:B7)
| 5 | 5069.4222 | 5535.9358
| 10 | 10502.4338 | 11578.9333 |  |  | odch. resztowe | SE(reg) |  |  | =REGBŁSTD(C2:C7;$B$2:$B$7)
| 50 | 65302.428 | 73373.8077 |  |  | błąd standard. regresji | SE(slope) |  |  | =J6/PIERWIASTEK($J$4*(J3-1))
| =REGLINP |  |  |  |  | różnica nachyleń |  |  |  | =MODUŁ.LICZBY(J2-K2)
| krzywa 1 |  |  | krzywa 2 |  | błąd standard. różnicy | SE(różnicy) |  |  | =PIERWIASTEK(J7^2+K7^2)
[6 empty] | parametr t | t |  |  | =J8/J9
[6 empty] | stopnie swobody | f |  |  | =J3+K3-4
R2: |  |  | R2: |  |  | prawdopodobieństwo | p |  |  | =ROZKŁ.T.DS(J10;J11)
|  |  | :f |  | :f |  |  | gdy p < 0,05 - występują istotne różnice między nachyleniami krzywych
[7 empty] | R |  | =WSP.KORELACJI(C2:C7;B2:B7)
[7 empty] | R2 |  | =R.KWADRAT(C2:C7;B2:B7)
[7 empty] | b (wyraz wolny) |  | =ODCIĘTA(

## selektywność HPLC
czas [s] | sygnał
0 | 1113.4015 | 0
1 | 1013.3898 | 0
2 | 1130.0702 | 0 | zadanie 1.
3 | 1203.413 | 0 | Wstaw wykres zależności sygnału chromatograficznego od czasu. Uzupełnij tytuły osi
4 | 1046.7269 | 0 | Narysuj linię poziomą na wysokości linii bazowej sygnału chormatograficznego. Linia ta posłuży do wyznaczenia szerokości sygnały przy podstawie.
5 | 1060.0618 | 0 | Linię bazową należy wstawić do wykresu jako seria danych, nie rysować ręcznie.
6 | 1006.7224 | 0 | Aby obliczyć sygnał odpowiadający linii bazowej należy uśrednić początkowe sygnały na chromatogramie i obliczyć odchylenie standardowe.
7 | 1056.7281 | 0 | Następnie do średniej należy dodać 3-krotnośc odchylenia standardowego. Obliczone wartości wstaw do pustej kolumny C.
8 | 1110.0678 | 0 | Aby wykreślić linię poziomą na wykresie należy wartość linii bazowej skiopiować tyle razy, ile jest wierszy danych chromatograficznych.
9 | 1073.3967 | 0 | Aby wskazać początek i koniec sygnału dla danej substancji odczytaj na wykresie, przy jakim czasie przecina się linia sygnału z linią bazową.
10 | 1096.7328 | 0 | Rozciągnij okno wykresu dla lepszego odczytu.
11 | 1170.0753 | 0
12 | 1013.3898 | 0
13 | 1036.7258 | 0 | uśrednione początkowe sygnały
14 | 1190.0779 | 0 | odchylenie standardowe pocz. sygn.
15 | 1046.7269 | 0 | średnia+3 SD
16 | 1133.404 | 0
17 | 1340.0595 | 0
18 | 1486.7441 | 0 | zadanie 2.
19 | 1596.7328 | 0 | Stwórz tabelkę z danymi odczytanymi z wykresu. Oblicz szerokość przy podstawie - wb - czyli różnicę między końcem a początkiem sygnału dla danej substancji.
20 | 2186.7989 | 0 | Oblicz rozdzielczość (selektywność) między sygnałami dla kolejnych substancji na chromatogramie.
21 | 2526.8524 | 0 | Wyciągnij wnioski z ćwiczenia. Czy na chromatogramie uzyskano dobrą selektywność sygnałów?
22 | 3300.3242 | 0
23 | 4960.7684 | 0
24 | 7188.3251 | 0 |  | SUBSTANCJA | t pocz [s] | t koniec [s] | Wb [s] | tr [s] | Rs | Rs
25 | 9562.7257 | 0 |  | A |  |  |  |  | A-B
26 | 13144.9998 | 0 |  | B |  |  |  |  | B-C
27 | 15013.059 | 0 |  | C |  |  |  |  | C-D
28 | 18262.622 | 0 |  | D
29 | 18636.2374 | 0
30 | 19580.5547 | 0
31 | 18632.9009 | 0 |  | tr,A , tr,B – odpowiednio czasy retencji związków A i B ( tr,B> tr,A ), w sekundach (maksimum sygnału danego związku)
32 | 17021.3836 | 0 |  | wb,A, wb,B – odpowiednio szerokości pików związków A i B przy podstawie, w sekundach
33 | 15736.9113 | 0 |  | Rs - selektywność pomiędzy dwoma sąsiadującymi sygnałami
34 | 13128.1945 | 0
35 | 11853.9661 | 0
36 | 9492.5406 | 0
37 | 8311.9702 | 0
38 | 6564.5729 | 0
39 | 5864.2985 | 0
40 | 4090.0653 | 0
41 | 3036.7258 | 0
42 | 2510.3466 | 0
43 | 2110.2449 | 0
44 | 1716.8288 | 0
45 | 1833.5182 | 0
46 | 2073.5698 | 0
47 | 2893.7938 | 0
48 | 3277.2573 | 0
49 | 4040.8979 | 0
50 | 4611.1692 | 0
51 | 5048.0678 | 0
52 | 5268.1927 | 0
53 | 5718.4646 | 0
54 | 5971.9609 | 0
55 | 5668.4333 | 0
56 | 5218.1638 | 0
57 | 4691.2101 | 0
58 | 4667.8648 | 0
59 | 3957.5279 | 0
60 | 3797.4596 | 0
61 | 3233.9084 | 0
62 | 2880.4563 | 0
63 | 2620.3776 | 0
64 | 2326.9644 | 0
65 | 2086.9062 | 0
66 | 1903.5326 | 0
67 | 1866.8583 | 0
68 | 1690.1571 | 0
69 | 1670.1534 | 0
70 | 1536.7966 | 0
71 | 1550.1321 | 0
72 | 1390.1063 | 0
73 | 1366.7694 | 0
74 | 1366.7694 | 0
75 | 1403.4417 | 0
76 | 1046.7269 | 0
77 | 1153.4065 | 0
78 | 1203.413 | 0
79 | 1060.0618 | 0
80 | 1076.7304 | 0
81 | 1176.7428 | 0
82 | 1136.7377 | 0
83 | 1016.7235 | 0
84 | 1093.3991 | 0
85 | 1043.3932 | 0
86 | 1176.7428 | 0
87 | 1090.0653 | 0
88 | 1183.4104 | 0
89 | 1100.0666 | 0
90 | 1000.055 | 0
91 | 1200.0792 | 0
92 | 1176.7428 | 0
93 | 1156.7403 | 0
94 | 1030.0584 | 0
95 | 1073.3967 | 0
96 | 1183.4104 | 0
97 | 1070.063 | 0
98 | 1190.0779 | 0
99 | 880.0426 | 0
100 | 1076.7304 | 0
101 | 1043.3932 | 0
102 | 1010.0561 | 0
103 | 960.0507 | 0
104 | 1176.7428 | 0
105 | 1566.8017 | 0
106 | 2123.5813 | 0
107 | 3393.9668 | 0
108 | 5064.7438 | 0
109 | 6168.7589 | 0
110 | 8080.2561 | 0
111 | 8844.3001 | 0
112 | 10182.3659 | 0
113 | 9791.9373 | 0
114 | 9398.1888 | 0
115 | 8840.9635 | 0
116 | 7623.1949 | 0
117 | 6895.9478 | 0
118 | 5504.9996 | 0
119 | 4958.0183 | 0
120 | 3987.541 | 0
121 | 3353.9519 | 0
122 | 2577.0319 | 0
123 | 2510.3466 | 0
124 | 2110.2449 | 0
125 | 1716.8288 | 0
126 | 1646.8158 | 0
127 | 1536.7966 | 0
128 | 1453.4495 | 0
129 | 1286.7577 | 0
130 | 1226.7494 | 0
131 | 1173.4091 | 0
132 | 1073.3967 | 0
133 | 1240.0846 | 0
134 | 1183.4104 | 0
135 | 1213.4143 | 0
136 | 1306.7606 | 0
137 | 1446.7818 | 0
138 | 1503.4576 | 0
139 | 1486.7882 | 0
140 | 1833.5182 | 0
141 | 2073.5698 | 0
142 | 2893.7938 | 0
143 | 3277.2573 | 0
144 | 4040.8979 | 0
145 | 4611.1692 | 0
146 | 5048.0678 | 0
147 | 5268.1927 | 0
148 | 5718.4646 | 0
149 | 5971.9609 | 0
150 | 5668.4333 | 0
151 | 5218.1638 | 0
152 | 4691.2101 | 0
153 | 4667.8648 | 0
154 | 3957.5279 | 0
155 | 3797.4596 | 0
156 | 3233.9084 | 0
157 | 2880.4563 | 0
158 | 2620.3776 | 0
159 | 2326.9644 | 0
160 | 2086.9062 | 0
161 | 1903.5326 | 0
162 | 1866.8583 | 0
163 | 1690.1571 | 0
164 | 1670.1534 | 0
165 | 1536.7966 | 0
166 | 1550.1321 | 0
167 | 1390.1063 | 0
168 | 1366.7694 | 0
169 | 1366.7694 | 0
170 | 1403.4417 | 0
171 | 1300.093 | 0
172 | 1243.4184 | 0
173 | 1236.7508 | 0
174 | 1246.7522 | 0
175 | 1386.7724 | 0
176 | 1186.7441 | 0
177 | 1266.7549 | 0
178 | 1260.0873 | 0
179 | 1213.4143 | 0
180 | 1136.7377 | 0
181 | 1246.7522 | 0
182 | 1133.404 | 0
183 | 1086.7316 | 0
184 | 1253.4197 | 0
185 | 1183.4104 | 0
186 | 1213.4143 | 0
187 | 1206.7468 | 0
188 | 1216.7481 | 0
189 | 1123.4027 | 0
190 | 1013.3898 | 0
191 | 1136.7377 | 0
192 | 1076.7304 | 0
193 | 1250.0859 | 0
194 | 1230.0832 | 0
195 | 1110.0678 | 0
196 | 1100.0666 | 0
197 | 1143.4052 | 0

## Arkusz1 (hidden)
0 | 0 | 0
2 | 0 | 0
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
8 | 0 | 0
0 | 0 | 0
2 | 2 | 2
4 | 4 | 4
6 | 6 | 6
8 | 8 | 8

## Arkusz2 (hidden)
0 | 4.46 | 0
2 | -2.97 | 0
4 | 2.5 | 0
6 | -13.93 | 0
8 | 9.94 | 0
0 | 6.74 | 11.2
2 | 103.87 | 100.9
4 | 201 | 203.5
6 | 298.13 | 284.2
8 | 395.26 | 405.2

## Arkusz4 (hidden)
2 | -1.6614 | 0
4 | 6.2021 | 0
6 | -7.4199 | 0
8 | 2.8792 | 0
2 | 101.0281 | 99.3667
4 | 195.009 | 201.2111
6 | 288.9899 | 281.57
8 | 382.9708 | 385.85

## Arkusz5 (hidden)
2 | -1.6614 | 0
4 | 6.2021 | 0
6 | -7.4199 | 0
8 | 2.8792 | 0
2 | 101.0281 | 99.3667
4 | 195.009 | 201.2111
6 | 288.9899 | 281.57
8 | 382.9708 | 385.85

## Arkusz6 (hidden)
2 | -1.6614 | 0
4 | 6.2021 | 0
6 | -7.4199 | 0
8 | 2.8792 | 0
2 | 101.0281 | 99.3667
4 | 195.009 | 201.2111
6 | 288.9899 | 281.57
8 | 382.9708 | 385.85

## Arkusz7 (hidden)
2 | -1.6614 | 0
4 | 6.2021 | 0
6 | -7.4199 | 0
8 | 2.8792 | 0
2 | 101.0281 | 99.3667
4 | 195.009 | 201.2111
6 | 288.9899 | 281.57
8 | 382.9708 | 385.85

## Arkusz8 (hidden)
2 | -1.6614 | 0
4 | 6.2021 | 0
6 | -7.4199 | 0
8 | 2.8792 | 0
2 | 101.0281 | 99.3667
4 | 195.009 | 201.2111
6 | 288.9899 | 281.57
8 | 382.9708 | 385.85

## Arkusz9 (hidden)
2 | -1.6614 | 0
4 | 6.2021 | 0
6 | -7.4199 | 0
8 | 2.8792 | 0
2 | 101.0281 | 99.3667
4 | 195.009 | 201.2111
6 | 288.9899 | 281.57
8 | 382.9708 | 385.85

## Arkusz12 (hidden)
0.1 | 784.5826 | 0
0.5 | 855.9579 | 0
1 | 460.7024 | 0
5 | -689.6771 | 0
10 | -1826.4883 | 0
50 | 414.9226 | 0
0.1 | -679.3271 | 105.2555
0.5 | -153.7413 | 702.2166
1 | 503.241 | 963.9435
5 | 5759.0993 | 5069.4222
10 | 12328.9222 | 10502.4338
50 | 64887.505 | 65302.4276

## Arkusz13 (hidden)
0.1 | 784.5826 | 0
0.5 | 855.9579 | 0
1 | 460.7024 | 0
5 | -689.6771 | 0
10 | -1826.4883 | 0
50 | 414.9226 | 0
0.1 | -679.3271 | 105.2555
0.5 | -153.7413 | 702.2166
1 | 503.241 | 963.9435
5 | 5759.0993 | 5069.4222
10 | 12328.9222 | 10502.4338
50 | 64887.505 | 65302.4276

## ICP-MS
1 | Sample | [5 empty] | 26 Mg [ He ] |  |  |  |  | 51 V [ He ] |  |  |  |  | 52 Cr [ No Gas ] |  |  |  |  | 52 Cr [ He ] |  |  |  |  | 63 Cu [ No Gas ] |  |  |  |  | 63 Cu [ He ] |  |  |  |  | 208 Pb [ No Gas ] |  |  |  |  | 72 Ge ( ISTD ) [ No Gas ] |  | 72 Ge ( ISTD ) [ He ] |  | 103 Rh ( ISTD ) [ No Gas ] |  | 103 Rh ( ISTD ) [ He ] |  | 159 Tb ( ISTD ) [ No Gas ] |  | 159 Tb ( ISTD ) [ He ] |  | bez wz wew
2 |  | Data File | Acq. Date-Time | Type | Level | Sample Name | Conc. [ ug/l ] | Conc. SD | Conc. RSD | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | Conc. SD | Conc. RSD | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | Conc. SD | Conc. RSD | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | Conc. SD | Conc. RSD | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | Conc. SD | Conc. RSD | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | Conc. SD | Conc. RSD | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | Conc. SD | Conc. RSD | CPS | CPS RSD | CPS | CPS RSD | CPS | CPS RSD | CPS | CPS RSD | CPS | CPS RSD | CPS | CPS RSD | CPS | CPS RSD | 1
3 |  | 001CALB.d | 2022-02-10 12:58 | CalBlk | 1 | blank1% | 0.036498 | 0.13018 | 20.9339 | 2880.33 | 2.2777 | 5.3082e-05 | 0.00032179 | 606.2178 | 138.6667 | 5.829 | 0.025803 | 0.0052897 | 20.5006 | 22951.9967 | 1.4488 | 0.0022362 | 0.0014365 | 64.2378 | 1088.7067 | 3.7753 | -0.10981 | 0.038223 | N/A | 12338.09 | 11.4825 | 0.024362 | 0.012524 | 51.4065 | 10995.43 | 2.9908 | -0.011405 | 0.0033883 | N/A | 20050.6 | 4.3344 | 78917.45 | 0.29805 | 29646.8833 | 2.8281 | 515313.5867 | 0.58748 | 408436.7933 | 2.5336 | 698573.3767 | 0.81435 | 529407.4367 | 2.3389 | 1
4 |  | 003CALS.d | 2022-02-10 13:07 | CalStd | 2 | 0.05 | 0.035962 | 0.063834 | 40.2064 | 2646.95 | 1.2153 | 0.095078 | 0.0034916 | 3.6724 | 2525.53 | 3.4727 | 0.069397 | 0.0095582 | 13.7733 | 25692.49 | 2.3387 | 0.081351 | 0.0050904 | 6.2573 | 3352.3367 | 4.3446 | 0.049512 | 0.0025669 | 5.1843 | 18243.1633 | 0.52151 | 0.073344 | 0.0086533 | 11.7983 | 12281.62 | 1.8501 | 0.053387 | 0.0013852 | 2.5946 | 18380.86 | 0.96889 | 73604.9967 | 2.5598 | 28778.68 | 1.4734 | 486615.8667 | 2.092 | 399531.4267 | 2.0973 | 672112.6033 | 1.4983 | 524122.9567 | 2.352 | 1
5 |  | 004CALS.d | 2022-02-10 13:12 | CalStd | 3 | 0.1 | 0.031686 | 0.33818 | N/A | 2233.5533 | 7.6299 | 0.098237 | 0.0027417 | 2.7909 | 2604.8767 | 2.6438 | 0.080762 | 0.0023526 | 2.913 | 26406.9633 | 0.56006 | 0.092537 | 0.0027506 | 2.9724 | 3672.4 | 2.143 | -0.094867 | 0.0025083 | N/A | 12891.7733 | 0.72115 | -0.060254 | 0.0024635 | N/A | 8773.5333 | 0.73732 | 0.071894 | 0.00081708 | 1.1365 | 20760.3133 | 0.50602 | 70489.87 | 6.9846 | 28956.2733 | 0.58606 | 464131.1367 | 7.9759 | 401969.6867 | 1.4174 | 641744.5 | 8.4784 | 530050.1333 | 1.3764 | 1
6 |  | 005CALS.d | 2022-02-10 13:16 | CalStd | 4 | 0.5 | 0.021169 | 0.12396 | N/A | 1590.1333 | 3.9285 | 0.51774 | 0.0087851 | 1.6968 | 13142.1833 | 1.6791 | 0.49303 | 0.025207 | 5.1127 | 52323.7867 | 3.0285 | 0.51912 | 0.00054304 | 0.10461 | 15877.7067 | 0.097857 | 0.27914 | 0.01373 | 4.9188 | 26754.1733 | 1.9021 | 0.30534 | 0.010236 | 3.3522 | 18373.48 | 1.4628 | 0.47945 | 0.0029491 | 0.6151 | 73159.3367 | 0.51827 | 75115.92 | 0.80267 | 29002.3833 | 1.4871 | 503602.3 | 1.0029 | 402192.3967 | 2.4923 | 694885.6867 | 1.4029 | 527844.3867 | 2.2128 | 1
7 |  | 006CALS.d | 2022-02-10 13:21 | CalStd | 5 | 1 | 0.033407 | 0.48993 | N/A | 2483.6067 | 9.9408 | 1.0459 | 0.018128 | 1.7331 | 26409.3933 | 1.7241 | 1.0492 | 0.0031405 | 0.29933 | 87285.8067 | 0.22618 | 1.0208 | 0.0056742 | 0.55586 | 30231.9667 | 0.53702 | 0.90688 | 0.007476 | 0.82436 | 50021.29 | 0.55396 | 0.9063 | 0.019349 | 2.1349 | 34153.9133 | 1.4876 | 0.99802 | 0.0050309 | 0.50409 | 139832.1633 | 0.46257 | 74344.0833 | 1.9837 | 29083.8167 | 1.2125 | 495994.4567 | 2.5397 | 409370.4167 | 1.2832 | 689688.02 | 2.8527 | 539793.3133 | 1.296 | 1
8 |  | 007CALS.d | 2022-02-10 13:26 | CalStd | 6 | 5 | 0.063268 | 0.75695 | 18.3643 | 4644.0867 | 8.2137 | 5.1328 | 0.039906 | 0.77747 | 129064.4033 | 0.77664 | 5.2343 | 0.036865 | 0.70429 | 350379.41 | 0.66142 | 5.1161 | 0.024231 | 0.47362 | 147406.19 | 0.47033 | 5.0528 | 0.018113 | 0.35847 | 203691.0833 | 0.32959 | 4.916 | 0.0081457 | 0.1657 | 139441.8767 | 0.15339 | 5.0683 | 0.032385 | 0.63897 | 663139.2967 | 0.62787 | 73402.8533 | 0.97819 | 28527.64 | 2.7549 | 490702.5833 | 0.26907 | 401243.43 | 3.0138 | 681313.44 | 0.59786 | 531212.5867 | 2.8924 | 1
9 |  | 008CALS.d | 2022-02-10 13:30 | CalStd | 7 | 10 | 0.095581 | 0.38148 | 4.3122 | 7024.96 | 2.7365 | 10.1485 | 0.050414 | 0.49676 | 255051.0733 | 0.4965 | 10.2925 | 0.078648 | 0.76413 | 668358.87 | 0.73974 | 10.1455 | 0.054528 | 0.53746 | 291309.6667 | 0.53557 | 10.0574 | 0.027152 | 0.26997 | 389183.86 | 0.25859 | 10.009 | 0.014081 | 0.14068 | 273177.02 | 0.13535 | 10.1361 | 0.072264 | 0.71293 | 1314707.63 | 0.70669 | 73497.75 | 1.2267 | 28612.3667 | 0.97259 | 495639.96 | 0.9283 | 396618.53 | 0.36941 | 695448.7733 | 0.84048 | 527601.5 | 0.78795 | 1
10 |  | 009CALS.d | 2022-02-10 13:35 | CalStd | 8 | 50 | 0.38593 | 1.1533 | 2.2898 | 27948.83 | 2.0795 | 49.9559 | 0.22549 | 0.45137 | 1254942.04 | 0.45132 | 49.9172 | 0.7315 | 1.4654 | 3159317.14 | 1.4555 | 49.9587 | 0.26929 | 0.53902 | 1430446.12 | 0.53864 | 49.9877 | 0.13515 | 0.27036 | 1869195.2833 | 0.26799 | 50.0107 | 0.20688 | 0.41366 | 1323565.5033 | 0.41043 | 49.9663 | 0.1631 | 0.32642 | 6435639.5833 | 0.32584 | 72418.91 | 1.2083 | 28404.13 | 3.7468 | 482567.99 | 1.138 | 400510.8433 | 5.4383 | 684184.21 | 0.98255 | 538509.01 | 5.0027 | 1
11 |  | 015SMPL,d | 2022-02-10 14:07 | Sample |  | crm slr 6 | 2521.0451 | 41.1617 | 1.6327 | 1273003.6233 | 1.6294 | 0.42383 | 0.0089205 | 2.1047 | 10783.29 | 2.0779 | 0.25006 | 0.028512 | 11.4021 | 37049.39 | 4.8377 | 0.28448 | 0.0063497 | 2.232 | 9164.3867 | 1.9824 | 28.8958 | 0.41956 | 1.452 | 1087426.3667 | 1.4301 | 26.7262 | 0.39074 | 1.462 | 712146.4133 | 1.4407 | 0.14927 | 0.0019493 | 1.3059 | 30708.3633 | 0.81612 | 83920.8967 | 1.0905 | 30659.9233 | 0.65671 | 532513.3133 | 1.4367 | 398427.6967 | 2.1547 | 727616.04 | 1.3511 | 529070.7267 | 3.065 | 1
12 |  | 016SMPL,d | 2022-02-10 14:13 | Sample |  | crm 24,4 | 6372.4171 | 91.1786 | 1.4308 | 3213835.2667 | 1.4297 | 7.6287 | 0.033873 | 0.44401 | 191758.04 | 0.44369 | 5.5401 | 0.039648 | 0.71565 | 369604.5033 | 0.67435 | 5.4275 | 0.020985 | 0.38664 | 156317.4267 | 0.38411 | 6.4887 |  | 0.79876 | 256910.15 | 0.74774 | 6.4444 | 0.023117 | 0.35871 | 179575.87 | 0.33802 | 5.5949 | 0.04807 | 0.85918 | 730847.7733 | 0.84564 | 77780.2367 | 2.7866 | 30897.6133 | 0.22831 | 493112.1767 | 3.3836 | 399597.8333 | 0.82147 | 701687.3933 | 3.0779 | 538000.6033 | 0.64251 | 1
1 | 72 Ge ( ISTD ) [ No Gas ] | 1 | 72 Ge ( ISTD ) [ No Gas ] |  | 78917.45 |  | 0.0071633 | 0.027081 |  |  |  | 0.34639 | 0.010324 |  |  |  | 0.86639 | 0.33461 |  |  |  | 0.39468 | 0.019176 |  |  |  | 0.51302 | 0.16402 |  |  |  | 0.36358 | 0.0937 |  |  |  | 1.7749 | 0.12742
[7 empty] | 0.00013777 | 0.0026685 |  |  |  | 0.00021446 | 0.0041541 |  |  |  | 0.0017377 | 0.033659 |  |  |  | 0.00020424 | 0.003956 |  |  |  | 0.0010374 | 0.020094 |  |  |  | 0.00065943 | 0.012773 |  |  |  | 0.00067752 | 0.013123
2 | 72 Ge ( ISTD ) [ He ] | 1 | Odejmij blank: 1 - tak, 0 - nie |  |  |  | 0.99815 | 0.0061483 |  |  |  | 1 | 0.0095711 |  |  |  | 0.99998 | 0.077551 |  |  |  | 1 | 0.0091148 |  |  |  | 0.99998 | 0.046298 |  |  |  | 0.99998 | 0.029429 |  |  |  | 1 | 0.030237
[7 empty] | 2703.5049 | 5 |  |  |  | 2608610.8345 | 5 |  |  |  | 248575.3842 | 5 |  |  |  | 3734381.0896 | 5 |  |  |  | 244545.0316 | 5 |  |  |  | 303985.8715 | 5 |  |  |  | 6862636.5994 | 5
3 | 103 Rh ( ISTD ) [ No Gas ] | [5 empty] | 0.1022 | 0.00018901 |  |  |  | 238.9654 | 0.00045803 |  |  |  | 1494.9896 | 0.030071 |  |  |  | 310.2476 | 0.00041539 |  |  |  | 524.18 | 0.010717 |  |  |  | 263.2746 | 0.0043304 |  |  |  | 6274.1413 | 0.0045712
4 | 103 Rh ( ISTD ) [ He ]
5 | 159 Tb ( ISTD ) [ No Gas ]
6 | 159 Tb ( ISTD ) [ He ]
7 | bez wz wew
1 | Sample | [5 empty] | 26 Mg [ He ] |  |  |  |  | 51 V [ He ] |  |  |  |  | 52 Cr [ No Gas ] |  |  |  |  | 52 Cr [ He ] |  |  |  |  | 63 Cu [ No Gas ] |  |  |  |  | 63 Cu [ He ] |  |  |  |  | 208 Pb [ No Gas ] |  |  |  |  | 72 Ge ( ISTD ) [ No Gas ] |  | 72 Ge ( ISTD ) [ He ] |  | 103 Rh ( ISTD ) [ No Gas ] |  | 103 Rh ( ISTD ) [ He ] |  | 159 Tb ( ISTD ) [ No Gas ] |  | 159 Tb ( ISTD ) [ He ]
|  | Data File | Acq. Date-Time | Type | Level | Sample Name
|  | 001CALB.d | 2022-02-10 12:58 | CalBlk | 1 | blank1% | 0 |  |  | 0.036498 |  | 0 |  |  | 0.0017571 |  | 0 |  |  | 0.29084 |  | 0 |  |  | 0.013796 |  | 0 |  |  | 0.15634 |  | 0 |  |  | 0.13933 |  | 0 |  |  | 0.25407
|  | 003CALS.d | 2022-02-10 13:07 | CalStd | 2 | 0.05 | -0.07489 |  |  | 0.035962 |  | 0.093984 |  |  | 0.034312 |  | 0.067203 |  |  | 0.34906 |  | 0.080443 |  |  | 0.045545 |  | 0.17838 |  |  | 0.24785 |  | 0.07572 |  |  | 0.16686 |  | -0.0024495 |  |  | 0.24972
|  | 004CALS.d | 2022-02-10 13:12 | CalStd | 3 | 0.1 | -0.67173 |  |  | 0.031686 |  | 0.10161 |  |  | 0.036954 |  | 0.096706 |  |  | 0.37462 |  | 0.097047 |  |  | 0.052098 |  | 0.051746 |  |  | 0.18289 |  | -0.04088 |  |  | 0.12447 |  | 0.022787 |  |  | 0.29451
|  | 005CALS.d | 2022-02-10 13:16 | CalStd | 4 | 0.5 | -2.1399 |  |  | 0.021169 |  | 0.50003 |  |  | 0.17496 |  | 0.46831 |  |  | 0.69657 |  | 0.50061 |  |  | 0.21138 |  | 0.38952 |  |  | 0.35617 |  | 0.28955 |  |  | 0.2446 |  | 0.40559 |  |  | 0.97395
|  | 006CALS.d | 2022-02-10 13:21 | CalStd | 5 | 1 | -0.43152 |  |  | 0.033407 |  | 1.0205 |  |  | 0.35523 |  | 1.0195 |  |  | 1.1741 |  | 0.99537 |  |  | 0.40665 |  | 1.0068 |  |  | 0.67283 |  | 0.88035 |  |  | 0.4594 |  | 0.91657 |  |  | 1.8809
|  | 007CALS.d | 2022-02-10 13:26 | CalStd | 6 | 5 | 3.7372 |  |  | 0.063268 |  | 5.0711 |  |  | 1.7583 |  | 5.1738 |  |  | 4.7734 |  | 5.0532 |  |  | 2.0082 |  | 5.1044 |  |  | 2.775 |  | 4.8417 |  |  | 1.8997 |  | 4.9469 |  |  | 9.0342
|  | 008CALS.d | 2022-02-10 13:30 | CalStd | 7 | 10 | 8.2479 |  |  | 0.095581 |  | 10.0132 |  |  | 3.4702 |  | 10.1603 |  |  | 9.0936 |  | 10.0074 |  |  | 3.9635 |  | 10.0169 |  |  | 5.2952 |  | 9.8397 |  |  | 3.7168 |  | 9.9351 |  |  | 17.8877
|  | 009CALS.d | 2022-02-10 13:35 | CalStd | 8 | 50 | 48.7811 |  |  | 0.38593 |  | 50.0228 |  |  | 17.3289 |  | 50.0178 |  |  | 43.6256 |  | 50.0114 |  |  | 19.7524 |  | 50.0071 |  |  | 25.8109 |  | 49.8854 |  |  | 18.2765 |  | 49.926 |  |  | 88.8668
|  | 015SMPL,d | 2022-02-10 14:07 | Sample |  | crm slr 6 | 2112.51 |  |  | 15.1691 |  | 0.36588 |  |  | 0.12849 |  | 0.17388 |  |  | 0.44148 |  | 0.24173 |  |  | 0.1092 |  | 24.9531 |  |  | 12.9578 |  | 22.9569 |  |  | 8.4859 |  | 0.063018 |  |  | 0.36592
|  | 016SMPL,d | 2022-02-10 14:13 | Sample |  | crm 24,4 | 5763.0982 |  |  | 41.3194 |  | 7.1124 |  |  | 2.4654 |  | 5.1491 |  |  | 4.7519 |  | 5.0571 |  |  | 2.0097 |  | 6.1337 |  |  | 3.303 |  | 5.9669 |  |  | 2.3088 |  | 5.1509 |  |  | 9.3963
|  |  | c cert SLRS6 |  |  |  | 2137 | 58 |  |  |  | 0.352 | 0.006 |  |  |  | 0.253 | 0.012 |  |  |  | 0.253 | 0.012 |  |  |  | 24 | 1.8 |  |  |  | 24 | 1.8 |  |  |  | 0.07 | 0.0034
|  |  | c cert TM 24.4 | [8 empty] | 7 | 0.58 |  |  |  | 5 | 0.59 |  |  |  | 5 | 0.59 |  |  |  | 6.31 | 0.6 |  |  |  | 6.31 | 0.6 |  |  |  | 5.6 | 0.52
[7 empty] | 26 Mg [ He ] |  |  |  |  | 51 V [ He ] |  |  |  |  | 52 Cr [ No Gas ] |  |  |  |  | 52 Cr [ He ] |  |  |  |  | 63 Cu [ No Gas ] |  |  |  |  | 63 Cu [ He ] |  |  |  |  | 208 Pb [ No Gas ] |  |  |  |  | 72 Ge ( ISTD ) [ No Gas ] |  | 72 Ge ( ISTD ) [ He ] |  | 103 Rh ( ISTD ) [ No Gas ] |  | 103 Rh ( ISTD ) [ He ] |  | 159 Tb ( ISTD ) [ No Gas ] |  | 159 Tb ( ISTD ) [ He ]
|  |  | ODZYSK |  |  | crm slr 6 | 98.854 |  |  |  |  | 103.9438 |  |  |  |  | 68.726 |  |  |  |  | 95.5463 |  |  |  |  | 103.9714 |  |  |  |  | 95.6536 |  |  |  |  | 90.0259
|  |  | ODZYSK |  |  | crm 24,4 | #DIV/0! |  |  |  |  | 101.6054 |  |  |  |  | 102.9811 |  |  |  |  | 101.1416 |  |  |  |  | 97.2056 |  |  |  |  | 94.5627 |  |  |  |  | 91.9804